安徽安海新环境科技有限公司实验设备采购

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2023-031号

招标单位：安徽安海新环境科技有限公司

编制日期：2023年9月18日

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................5

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）......................23

第四章 合同条款及格式.........................................................27

第五章 发包人要求.................................................................28

第六章 投标文件格式.............................................................49

第一章 招标公告

安徽安海新环境科技有限公司实验设备采购招标公告

一、招标条件

（一）项目名称：安徽安海新环境科技有限公司实验设备采购

（二）项目编号：BZJK-2023-031号

（三）资金来源：自筹资金

（四）招标人：安徽安海新环境科技有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：安徽安海新环境科技有限公司位于亳州芜湖现代产业园区标准化厂房一期六号楼三层，建筑面积约1800平方，主要从事以环境检测和环境咨询为主的第三方检验检测业务。

（二）招标范围：安徽安海新环境科技有限公司实验设备采购，主要包括纯水机、气相色谱仪、分析天平、天平保证仓、立式压力蒸汽灭菌器、生化培养箱、红外分光测油仪、生物安全柜、环境空气综合采样器、自动烟尘（气）测试仪等，包括单不限于采购、运输、人工、安装、调试、售后服务等工作内容。具体数量、规格、型号、技术参数等详见招标文件第五章发包人要求。

（三）质量标准：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合招标文件第五章发包人要求。

（四）交货地点：亳州芜湖现代产业园区标准化厂房一期六号楼三层。

（四）交货期：自合同签订之日起20日历天完成供货、安装、调试工作（其中，交货期为15个日历天、安装调试5个日历天），质保期自交货验收合格之日起不少于1 年。

（五）最高投标限价（含税）：  630000元 ，按固定总价报价。投标报价超出限价或低于成本价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用及税金，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（二）提供 2020 年至今企业类似项目业绩  1  个，以合同签订时间为准。类似项目业绩指： 单项合同金额在30万以上的实验设备销售业绩  ；

注：提供业绩合同等相关资料复印件或扫描件装订入投标文件中。

- （三）投标人（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

- （四）投标人如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次招标投标活动。

（五）本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

（六）本项目委托代理人必须是投标单位正式人员，须提供投标单位公司为其缴纳的2023年1月起任意3个月及以上养老保险证明，否则按无效投标处理。

四、招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）开标时间（投标截止时间）：2023年9月27日9时00分（北京时间）；

（二）开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收；

（四）本次招标不允许投标人以邮寄方式递交投标文件。投标人采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标平台签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标平台工作人员及时签收投标文件。

六、投标担保

本项目投标保证金：2000元（人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、联系方式

招 标 人： 安徽安海新环境科技有限公司

地    址： 亳州芜湖现代产业园区标准化厂房一期六号楼三层

联 系 人：   邵工

电    话： 0558-5021766

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽安海新环境科技有限公司

2023年9月18日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期： 自合同签订之日起20日历天。（交货工期为15个日历天、安装工期5个日历天） 计划开始交货日期： 以招标人通知为准。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章供货要求 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、投标人资格要求：详见招标公告。 2、财务要求： 不需要☑ 需 要□，提供 年至 年经审计的财务状况表。 3、其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：不适用 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 不适用 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第一章招标公告、第四章合同条款及格式、第五章发包人要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，政府部门出具的证明材料，或检测机构出具的检测报告为准，其他形式的技术支持资料视为无效。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金 不需要 需 要☑ 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额： 2000元 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2023-031号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在5日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求述标： 不要求 要求 是否要求提交电子版文件：不要求 要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 需要，分册装订要求： |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司15楼开标室（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼） 招标人：安徽安海新环境科技有限公司 安徽安海新环境科技有限公司实验设备采购投标文件 项目编号：BZJK-2023-031号 在2023年9月27日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组建：按有关规定组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1-3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）等网站上发布。 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 不要求 要求 履约担保的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约担保的金额：/ 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，设备或材料验收合格后返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增11.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标平台：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4. 1  投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的， 对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3  投标预备会后， 招标人将对投标人所提问题的澄清， 以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责， 接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则， 投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2  投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支 持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准， 不符合前述要求的， 视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4  投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数， 超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外， 视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。投标人确认收到招标文件修改的时间要求详见投标须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1  投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标产品性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、相关服务计划

十、其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认， 构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的， 或投标人没有组成联合体的， 投标文件不包括本章第 3.1.1（3） 目所指的联合体协议书。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的， 投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金， 除投标人须知前附表另有规定外， 增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式” 的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准， 修正投标报价； 如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他 分项报价之中。 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表” 中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 退还投标保证金的具体要求详见投标须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）其他不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形） 资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、材料进场验收证书等的复印件， 具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况， 并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件， 具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案， 否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的， 视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要， 可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。 投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印， 投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。 由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式” 的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本” 的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时， 以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订， 并编制目录， 投标文件需分册装订的， 具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2  投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点： 见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要

求签字或盖章。招标人收到书面通知后， 向投标人出具签收凭证。

4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间） 和投标人须知前附表规定的地点公开开标， 并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员（如有）姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员（如有）在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.2.2如有询标事宜，评标委员会向投标人发起询标。投标人应在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过30分钟）对询标内容进行答复，否则视为放弃答复。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的， 应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系， 可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3  评标过程中， 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准， 不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后， 评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内， 按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的， 应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复； 作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定， 招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证 金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的， 其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标， 其投标保证金不予退还， 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的， 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1  招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。 中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件， 或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的， 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2  发出中标通知书后， 招标人无正当理由拒签合同， 或者在签订合同时向中标人提出附加条件的， 招标人向中标人退还投标保证金； 给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的， 联合体各方应当共同与招标人签订合同， 就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的， 可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的， 应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9．电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式， 见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
|  |  | 其他要求 | / |

说明：

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2.款规定的量化因素及量化标准进行价格折算（如有），按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 特殊情况处理

3.4.1如果评标委员会根据有关规定否决不合格投标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；当有效投标不足 3 个，但所有有效投标报价低于招标控制价，且具备以下条件之一的，视为投标具有竞争性，可以继续评标：

（一）房屋建筑（装饰装修）、水利、交通工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的95%；

（二）市政公用工程、市政道路工程、相关配套工程、土地整理工程、农业综合开发工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 90%；

（三）绿化工程项目：所有有效投标报价低于招标控制价的 85%。

（四）其他项目：所有有效投标报价低于招标控制价，且竞标人报价没有明显高于市场价或采购人预期。

3.4.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本招标文件的规定推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽安海新环境科技有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 合同签署完毕，设备安装调试完成后30个工作日内招标人向中标人支付至合同总价款的97%，余款3%作为质保金，质保期满且无质量问题后10个工作日内付清（无息）。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。 |
| 3 | 质保期 | 自安装调试完毕之日起不少于1年（以投标人承诺为准，低于1年质保期按1年质保期执行，高于1年质保期的就高执行）。 |
| 4 | 其他 | 仪器保质期内出现的问题，提供6小时内响应、48小时内上门维修服务。 |

说明：合同具体条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 供货要求

供货要求

一、项目概况及总体要求

安徽安海新环境科技有限公司位于亳州芜湖现代产业园区标准化厂房一期六号楼三层，建筑面积约1800平方，主要从事以环境检测和环境咨询为主的第三方检验检测业务，目前实验室已建设完毕，需要采购一批实验设备，设备主要包括但不限于纯水机、气相色谱仪、分析天平、天平保证仓、立式压力蒸汽灭菌器、生化培养箱、红外分光测油仪、生物安全柜、环境空气综合采样器、自动烟尘（气）测试仪等

- 设备（材料）需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机 | 华创/优普/广川环保 | BWJ2-40L-AD/UPT-II-40L/GC-40L-DI | 台 | 1 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 普析/岛津/哈希 | TU1901/UV-2700/DR6000 | 台 | 1 |
| 3 | 气相色谱仪（要求配好氢气发生器、空气发生器等） | 磐诺/岛津/安捷伦 | / | 台 | 1 |
| 4 | 分析天平 | 岛津/梅特勒/普利赛斯 | AUY220 (220g/0.1mg)/ME204/321LS | 台 | 1 |
| 5 | 分析天平 | 岛津/梅特勒/普利赛斯 | AUW220D (220g/82g，0.1mg/0.01mg)/XPR/390 | 台 | 1 |
| 6 | 天平保证仓 | 上海海向/苏州晨光/宁波江南仪器厂 | HSX-350/GTB-790L/JNVN-800s | 台 | 1 |
| 7 | 清洁空气制备器 | 天津津分/天津天分/北仪铭科 | WWK-3/MKCQ-7 | 台 | 1 |
| 8 | 标准COD消解器 | 泰州华晨/泰州市银河仪器/泰州美旭仪器 | HC112/KHCOD-12型标准COD/MXCOD（HCA-101型） | 台 | 2 |
| 9 | 实验室电导率仪 | 上海仪电/ 梅特勒托利多/哈希 | DDS-11A/FE30/ CM31PW-1-1B | 台 | 1 |
| 10 | 酸度计(配氟离子电极） | 上海仪电/ 梅特勒托利多/ ChemTron | PHSJ-3F/ FE28 / pH610 | 台 | 1 |
| 11 | 台式pH计 | 上海仪电/ 梅特勒托利多/ ChemTron | PHS-3C/ FE28 / pH610 | 台 | 1 |
| 12 | 磁力搅拌器 | 常州金南/雷磁/国宇仪器 | JN-400A/JB-1/HJ-4A | 台 | 1 |
| 13 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 上海申安/三申/山东博科 | LDZF-30L/YM30/BKQ-Z30L | 台 | 2 |
| 14 | 生化培养箱 | 上海三发/上海赫田/上海捷呈 | SHP-160/SHP-160/LRH-150F | 台 | 1 |
| 15 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海三发/博讯/一恒 | DHG-9140A/DZX-9140MBE/DHG-9140A | 台 | 2 |
| 16 | 离心机 | 常州金南/上海赫田/国宇仪器 | LD-4/TG16B | 台 | 1 |
| 17 | 超声波清洗器 | 金尼克/洁萌/济宁鑫欣超声 | JK-300/JP-040/xc-400c | 台 | 1 |
| 18 | 马弗炉/箱式电阻炉 | 上海一恒/三发/河南威尔泰 | SX2-5-12N/SFP-25/WLT-14SM | 台 | 1 |
| 19 | 循环水真空泵 | 巩义予华/巩义市英峪/河南佰年 | SHZ-DIII/SHB-Ⅲ | 台 | 1 |
| 20 | 红外分光测油仪 | 吉林北光/能谱/然诺科仪 | BG-121U/OIL6000B/RN3001 | 台 | 1 |
| 21 | 数显恒温水浴锅 | 常州金南/国宇仪器/上海赫田 | HH-S4/HH-S4/HH-M4HH-S4 | 台 | 2 |
| 22 | 溶解氧测定仪 | 上海雷磁/夸克/哈希 | JPSJ-605F/SD400/HQ1130 | 台 | 1 |
| 23 | 便携式溶解氧测定仪 | 上海雷磁/哈希/德国WTW | JPBJ-608/HQ40D-LD0101/Oxi 3310 SET 1 | 台 | 1 |
| 24 | 便携式电导率仪 | 上海雷磁/哈希/梅特勒 | DDBJ-350F/HQ40D/F3-standard | 台 | 1 |
| 25 | 多功能噪声分析仪（一级） | 恒升电子/爱华/日本理音 | HS6228A/AWA6228+/ NL-52EX | 台 | 1 |
| 26 | 声级校准器 | 恒升电子/爱华/日本理音 | HS6020/AWA6221A/ NC-74 | 台 | 1 |
| 27 | 气象五参数 | 风云气象/Kestrel/风途科技 | FYF-1/Kestrel5500/FT-SQ5A | 台 | 1 |
| 28 | 便携式PH计 | 上海雷磁/哈希/梅特勒 | PHBJ-260/phc10101/ F2-standard | 台 | 1 |
| 29 | 负压采样器 | 楚通实验器材/鸿谱仪器/涵玖 | 1L | 台 | 1 |
|  |  | 楚通实验器材/鸿谱仪器/涵玖 | 10L | 台 | 1 |
| 30 | 户外电源 | 博结诚科技/深圳倍特力/山东戴克威尔 | （持续功率不低于1000W） | 台 | 1 |
| 31 | 林格曼烟气浓度图 | 北京佳航/聚凯科技/涵玖 | 标配 | 台 | 1 |
| 32 | 采水器 | 宿州钜亿/上海雅格力/爱丽儿 | 5L/2.5L | 台 | 各1台 |
| 33 | 油类采水器 | 宿州钜亿/上海雅格力/爱丽儿 | 500mL/1000mL | 台 | 各1台 |
| 34 | 大气采样器 | 深圳国技/青岛崂应/青岛众瑞 | ADS-2062E-2.1/崂应2020/ZR-3920 | 台 | 4 |
| 35 | 环境空气综合采样器 | 青岛崂应/国技仪器/青岛众瑞 | 2050型/EM-2068E/ZR-3922（含切割头） | 台 | 4 |
| 36 | 自动烟尘（气）测试仪 | 青岛崂应/国技仪器/青岛众瑞 | 3012H/EM-3088-4.0/ZR-3260 | 台 | 1 |
| 37 | 一体式烟气流速监测仪 | 青岛崂应/国技仪器/青岛众瑞 | 1062D/EM-3062/ZR-3063 | 台 | 1 |
| 38 | 烟气预处理器 | 青岛崂应/国技仪器/青岛众瑞 | 1080D/M-009/ZR-D05DT | 台 | 1 |
| 39 | 智能综合校准仪 | 青岛崂应/国技仪器/青岛众瑞 | 8040/LB-6015型/ZR-5411 | 台 | 1 |
| 40 | 油烟取样管 | 青岛崂应/国技仪器/青岛众瑞 | 1087A/M-010/ZR-D12A | 台 | 1 |
| 41 | 塞氏盘 | 爱丽儿/上海雅格力/豫泰恒 | SD20 | 台 | 1 |
| 42 | 手持GPS定位仪 | 易力/卓林科技/冰河 | S5/A8/610 | 台 | 1 |
| 43 | 激光测距仪 | 深达威/博士/得力 | SW-TA50/GLM500/DL331050 | 台 | 1 |
| 44 | 不分光红外线一氧化碳分析仪 | 北京华云/青岛聚创/青岛路博 | GXH-3011B/JC-3017H/LB-3015A | 台 | 1 |
| 45 | 明渠流量计 | 启恒仪器/路博建业/青岛新业 | HX-F3/ LB-ZNX1/XY-6800R | 台 | 1 |
| 46 | 余氯仪 | 哈希/百灵达/力辰 | DR300/RW7/CL200+ | 台 | 1 |
| 47 | 水温计 | 宏昌仪器/苏测/志高 | WNG-01/SC1014/ZG-8020 | 支 | 1 |
| 48 | 便携式浊度计 | 上海雷磁/上海安亭/哈希 | WZB-175/WZS-1000B/1900C | 台 | 1 |
| 49 | 蒸馏仪 | 上海圣训/高环科技/盛泰电子 | SX-A/GK-06Q/ST106-3T | 台 | 1 |
| 50 | 样品冷藏冰箱 | 美菱/德玛仕/澳柯玛 | YC-260L/LG-300ZH11/SC-278 | 台 | 1 |
|  | 样品冷藏冰箱 | 美菱/德玛仕/澳柯玛 | YC-525L/LG-688Z/SC-510 | 台 | 1 |
| 51 | 商用冷冻雪柜 | 美菱/海尔/澳柯玛 | SC/SD-279GT/SD-332C/SC-280 | 台 | 1 |
| 52 | 冰箱温度计 | 德力西/目博士/志高 | DM-1036/MBS-bxwdj1/ZG-8011 | 台 | 3 |
| 53 | 电炉2联或4联 | 常州国宇/北京永光明/科伟 | HH-4/DL-1/1LW | 台 | 1 |
| 54 | 便携式离心机 | 常州金南/鸿谱仪器/上海安亭 | MiniStar-S/HP-9100/TDL-40B | 台 | 1 |
| 55 | 便携抽滤机 | 上海北裕/鸿谱仪器/聚凯科创 | BCL-100/HP-CL225/JK-SZ003 | 台 | 1 |
| 56 | 岛式插座 | 国标 |  | 个 | 110 |
| 57 | 辅材 | 国标 | 2.5、4线各3卷 | 卷 | 6 |
| 58 | 人工 |  |  | 工 | 6 |

三、技术性能指标（质量标准）

（1）纯水机技术参数

1.进水水源：城市自来水

2.RO纯水：电导率1-5μs/cm@25℃5.在线监控HC超纯水：优于实验室用水规格GB/T6682-2008一级水标准

3.产水量:40L/H

4.超纯水机具备计量质量检测单位出具的超纯水机水质的检测检验报告;

（2）双光束紫外可见分光光度计技术参数

1.光学系统：双光束比例监测

2.波长范围: 190nm～900nm

3.波长示值误差：±1nm

4.波长重复性: ≤0.2nm

5.光谱带宽:0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm

6.杂散光:≤0.01%T

7.光度范围： -4.0～4.0Abs

（3）气相色谱仪技术参数

1.气相色谱仪主机

满足非甲烷总烃检测需要

1.1可同时独立进行色谱分离分析的双通道气路，至少5个独立控温加热区域（不含炉箱温控）；

1.2色谱整体性能：保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min；峰面积重现性< 1% RSD

2.程序升温柱温箱

3.进样口

3.1最高使用温度≥450℃；

3.2压力设定范围：0～100psi3.3压力控制精度：0.01psi

3.4流量设定范围：0～1000mL/min

3.5流量设定精度：≤0.01 mL /min

3.6分流比：不低于1000:1

3.7程序升压:≥3阶

4.检测器

4.1最多可搭载至少2个独立控温的检测器

4.2 氢火焰离子化检测器(FID)

4.2.1 适配与填充柱和毛细管柱；

5 配备氢气发生器、空气发生器。

（4）万分之一分析天平技术参数

1.量程: 220g

2.精度: 0.1mg

3.重复性：0.1mg

（5）十万分之一分析天平技术参数

1.量程: 220/82g

2.精度: 0.1/0.01mg

3.重复性：0.1/0.05mg

（6）天平保证仓（恒温恒湿称重系统）技术参数

1.工作室容积：（至少240升）

2.温度范围：5-50..℃

3.温度波动度：±0.5℃以内

4.温度均匀度：≤2℃

5.湿度范围：40﹪～98﹪R.H

6.湿度误差：±3~5%R.H以内

（7）清洁空气制备器技术参数

1.空气流量：0-6000ml/min

2.工作压力：0-0.5Mpa

3.消耗功率：170W

4.工作噪音：<41db

（8）标准COD消解器技术参数

1.执行标准：HJ 828-2017

2.消解样品数：12个

3.消解瓶容量：250ml柱形瓶

4.取样体积：10.0ml

5.控温范围：室温-450度（控温精度：≤±1%）

6.消解时间：10分钟---2小时30分钟（用户可自行调整）

7.测量误差：符合《HJ 828-2017》相关要求

8.加热面板：微晶玻璃加热面板

（9）实验室电导率仪技术参数

1.仪器级别：1.5级

2.范围：0.00μS/cm到100.0   mS/cm

3.最小分辨率：0.01 μS/cm，根据量程自动切换

4.电子单元引用误差：± 1.5%F.S.

5.电子单元稳定性：±1.0％ FS/3h

6.仪器配套误差：±2.0% FS

（10）酸度计技术参数

1.仪器级别：0.01级

2.mV范围：(-2000.0～2000.0)mV

3.最小分辨率：0.1 mV

4.电子单元示值误差：±0.1%或±0.3 mV

5.电子单元示值误差：±0.01pH

6.最小分辨率：0.1℃/0.1℉

7.电子单元示值误差：±0.2 ℃

（11）台式PH计技术参数

1.仪器级别：0.01级

2.mV范围：(-1999～1999)mV

3.最小分辨率：1 mV

4.电子单元示值误差：±0.1%FS

5.最小分辨率：0.01pH

6.电子单元示值误差：±0.01pH

（12）磁力搅拌器技术参数

1.电压：220V

2.最大搅拌量:5000ML

3.加热温度:400℃及以上

4.控温准确度:±0.5℃以内

5.转速:200～2000

6.显示方式:液晶

（13）立式压力蒸汽灭菌器技术参数

1.产品符合GB/T 150《压力容器》设计与制造

2.温度设定范围50℃-126℃，时间设定范围0-99h

3.容积：30L

4.工作电压：220V

（14）生化培养箱技术参数

1.容    积 ：不低于150L

2.制冷系统 ：任选

3.环境温度 ：5～35°

4.温度范围 ：L：-10～65℃  A：-20～65℃  B：-40～65℃

5.温度分辨率：  0.1℃

6.温度均匀性：±1℃

7.温度波动度：±0.5℃

（15）电热恒温鼓风干燥箱技术参数

1.电源电压：～220V 50Hz

2.容    积：不低于140L

3.控温范围：RT+10-250℃

4.温度分辨率：0.1℃

5.温度波动度：±0.5℃

6.温度均匀度：±0.5℃

7.材质：不锈钢内胆

（16）离心机技术参数

1.使用电源：220V

2.定时范围：0-60分

3.调速范围：0-4000转/分

4.容   量：100ml*4孔或50ml*6

5.相对离心力：2770 xg

（17）超声波清洗器技术参数

1.容积：不低于10L

2.超声频率：不低于40KHz

3.超声功率：不低于300W

4.温度可调：0-80℃℃

5.时间可调：1-480min

6.功率可调：40-100 %

（18）箱式电阻炉技术参数

1.最高温度： 1200℃

2.炉膛容积： 大于7L

3.加热元件： 镍铬丝

4.控温精度： ±1℃

5.温度均匀度： 5℃（垂直方向）

（19）循环水真空泵技术参数

1.产品类型： 无油泵

2.产地类别： 国产

3.抽气速率： 不低于20L/min

（20）红外分光测油仪技术参数

1.标准依据：《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）

《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019）

《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》（HJ 1051-2019）

2.测量依据：ρ=X·A2930+Y·A2960+Z·(A3030-A2930÷F)

3.定性方式：动态连续扫描特征吸收谱图

4.方法检出限：0.008mg/L油（萃取比1000:25）

5.方法测量范围：0.008mg/L～100% 油

6.仪器检出限：0.4mg/L石油类标准溶液

7.标准溶液量程：0.4～100mg/L（4cm石英比色皿）

8.准确度：±8%（50mg/L石油类标准溶液）

9.精密度：＜0.8%（50mg/L石油类标准溶液）

10.最小波长刻度：2.5nm

11.波长测量范围：3200～3550nm

12.波数扫描范围：3400～2400cm-1

13.最小吸光度刻度：至少0.0008AU

14.吸光度对数刻度范围：0.00000～2.00000AU（符合朗伯-比尔定律）

15.吸光度采点误差：无（谱图吸光度与计算吸光度一致）

16.特征扫描速度：＜60秒

17.红外光源：红光（避免杂散光影响红外区测量）

18.零点稳定度：无漂移

（21）数显恒温水浴锅技术参数

1.型式：双列4孔

2.加热范围：RT-100℃

3.精度：≤0.5℃

（22）溶解氧测定仪技术参数

1.测量参数：溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值

2.电子单元：(0.00～99.99)mg/L

3.配套范围：(0.00～50.00)mg/L

4.最小分辨率：0.01 mg/L

5.电子单元示值误差：（0.00~50.00）mg/L，±0.10mg/L

（50.0~99.99）mg/L，±0.50mg/L

6.仪器示值误差：±0.30mg/L（≤ 20.00mg/L）

±10.0%（＞ 20.00mg/L）

7.响应时间：≤45s(20.0 ℃时90%响应)

8.盐度补偿误差：±2%

9.饱和度范围：(0.0～600.0)%

10.最小分辨率：0.1%

11.电子单元示值误差：±2.0%

12.仪器示值误差：±10.0%

13.温度范围：(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉

14.最小分辨率：0.1 ℃/0.1℉

15.电子单元示值误差：±0.1 ℃

16.仪器的示值误差：±0.3℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围）

（23）便携式溶解氧测定仪技术参数

1.溶解氧：

1.1范围：(0.00～50.00)mg/L

1.2最小分辨率：0.01 mg/L

1.3电子单元示值误差：±0.10mg/L

1.4仪器示值误差：≤20.00mg/L：±0.30 mg/L，＞20.00mg/L：±10.0%

1.5响应时间：≤45s(20.0 ℃时90%响应)

1.6盐度补偿误差：±2%

2.饱和度

2.1范围：(0.0～300.0)%

2.2最小分辨率：0.1%

2.3电子单元示值误差：±2.0%

2.4仪器示值误差：±10.0%

3.温度

3.1范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉

3.2最小分辨率：0.1℃/0.1℉

3.3电子单元示值误差：±0.2 ℃

3.4仪器示值误差：±0.4 ℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围）

3.5电源：可充锂电池，电源适配器

（24）便携式电导率仪技术参数

1.仪器级别：1.0级

2.测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度

3.电导率：

范围：0.000 μS/cm～1000 mS/cm

最小分辨率：0.001μS/cm，根据量程自动切换

电子单元引用误差：±1.0%FS

4.电阻率：

范围：5.00Ω•cm～20.00 MΩcm

最小分辨率：0.01Ω•cm，根据量程自动切换

电子单元引用误差：±1.0%FS

5.TDS：

范围：0.000mg/L～300g/L

最小分辨率：0.001mg/L，根据量程自动切换

电子单元引用误差：±1.0%FS

6.盐度

范围：（0.00～8.00）%

最小分辨率：0.01%

电子单元引用误差：±0.2%

7.温度

范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉

最小分辨率；0.1℃/0.1℉

电子单元示值误差：±0.2 ℃

8.电源：可充锂电池，电源适配器

（25）多功能噪声分析仪技术参数

1.执行标准：GB/T3785-2010(IEC61672:2002) 2 级

2.传声器：Φ 12.7mm（1/2″）预极化测试电容传声器

3.频率范围：20Hz~10kHz

4.测量范围：25dB~130dB (A)、25dB~130dB (C)、30dB~130dB

可扩展到 140dB（有所选择的传声器灵敏度决定）

5.动态范围：大于 100dB（A 计权）

6.频率计权：并行（同时）A、C、Z 计权

7.时间计权：并行（同时）快（F）、慢（S）、I（脉冲）及 Cpeak

8.检波器特性：数字检波技术

9.A/D 位数：24 位

10.采样频率：48kHz

11.显示器：160×160 点阵液晶显示器，具有 LED 背光。

12.工作使用温度：-10℃~50℃、相对湿度 20%~90%

（26）声级校准器技术参数

1.标称声压级：94dB(以2X10-5Pa为参考)

2.频率：1000Hz±1%

3.声压级准确度：20℃±5℃:  ±0.2dB;

0℃±40℃:  ±0.3dB;

4.总谐波失真：≤1%

5.延时时间：100秒

（27）气象五参数技术参数

1.风速技术指标

1.1测量范围：0～30m/s

1.2起动风速：0.8m/s(风杯采用铝合金)

1.3测量精度：±（0.3+0.03v）m/s（v 指示风速）

1.4风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高

1.5显示分辨率：0.1m/s（风速）1 级（风级）0.1m（浪高）

2.风向技术指标

2.1测量范围：0～360°，16 个方位

2.2起动风速：1.0m/s

2.3测量精度：±1/2 方位

2.4风向定北：自动

（28）便携式PH计技术参数

1.pH/pX级别：0.01级

2.mV范围：(-2000.0～2000.0)mV

3.最小分辨率：0.1mV

4.电子单元重复性：1 mV

5.电子单元示值误差：±0.1%或±0.3 mV

6.pH范围：(-2.00～20.00)pH

7.最小分辨率：0.01pH

8.电子单元示值误差：±0.01pH

9.温度范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉

10.最小分辨率：0.1℃/0.1℉

11.电子单元示值误差：±0.2 ℃

12.电源：可充锂电池，电源适配器

（29）负压采样器

容量：1L/10L

（30）户外电源技术参数

1.持续功率：不小于1000W

2.电池类型：至少为三元锂电池

3、工作环境温度：-20℃~65℃

4、有过热保护功能

（31）林格曼烟气浓度图

标配

（32）采水器

1.材质：有机玻璃

2.容量：5L1个，2.5L1个

（33）油类采水器

规格：500ml1个，1000mL1个

（34）大气采样器技术参数

1.大气采样流量参数范围：（100~1000）ml/min

分辨率：1ml/min

最大允许误差 ：≤±2%

2.大气采样带载能力：600ml/min流量时，负载能力＞20kPa

3.控温范围参数范围 ：（20~35）℃（兼具加热制冷）

分辨率 ：0.1℃

最大允许误差 ：优于±2.0℃

4.采样时间参数范围：99h59min内任意设置

分辨率： 1min

最大允许误差：   ≤±0.1%

5.工作：<60dB（A）

6.工作电压 ：DC24V或220V

7.功耗：<50W（恒温功能启动时）

8.内置电池续航时间：＞12H（流量500mL/min）＞6H（流量500mL/min，恒温启动）

（35）环境空气综合采样器技术指标

| 主机技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 颗粒物采样流量 | 最大空载流量150L/min，工作点流量可定制 | 0.1L/min | 不超过±5% （其他误差可订制） |
| 大气采样流量 | 标配（0~1.0）L/min C/D路可定制（10~200）mL/min | 0.01L/min | 不超过±5% |
| 采样重复性 | / | / | 不超过2% |
| 流量稳定性 | / | / | 不超过5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 20min的计时误差不超过±1s |
| 流量计前温度 | （-55~125）℃ | 0.1℃ | 不超过±1℃ |
| 流量计前压力 | （-45~0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 大气压 | （50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 颗粒物采样带载能力 | 100L/min流量时，可克服阻力6kPa |  |  |
| 数据存储 | 9999组 |  |  |
| 工作时间 | 不低于2小时（负载-2.5kPa 流量100L/min） |  |  |
| 采样头技术指标 |  |  |  |
| 主要参数 | 参数范围 |  |  |
| TSP采集粒度 | ＜100μm |  |  |
| PM2.5切割特性 | Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 |  |  |
| PM10切割特性 | Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 |  |  |
| 入口速度 | 0.3m/s |  |  |
| 进气口尺寸偏差 | 不超过±2% |  |  |
| 有效滤膜直径 | Φ80mm |  |  |
| 连接头 | M20×1.5 |  |  |

（36）自动烟尘（气）测试仪技术指标

| 烟尘采样技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | (0～80)L/min | 0.1L/min | 不超过±2.5% |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30～30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟气温度 | (0～500)℃ （可扩展） | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流量计前压力 | (-30～0)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 流量计前温度 | (-55～125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 流速 | (1～45)m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 干、湿球温度（选配） | (0～100)℃ | 0.1℃ | 不超过±1.5% |
| 大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 最大采样体积 | 9999.9L | 0.1L | — |
| 等速跟踪响应时间 | 不超过20s |  |  |
| 负载能力 | ≥40L/min(阻力为20kPa时) |  |  |
| 数据存储 | 50000组 |  |  |

| 烟气采样技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 烟气采样流量 |  | 不小于1.0L/min |  | 示值误差：不超过±5% 重复性：≤2% 响应时间：≤90s 稳定性：1h内示数值变化不大于5% 使用寿命：空气中约2年(CO2除外，其为非分散红外法（NDIR）传感器) |
| 烟 气 浓 度 | O2 (选配) | (0～30)% | 0.1% |  |
|  | SO2 (选配) | (0～5700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | NO (选配) | (0～1300)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | NO2 (选配) | (0～200)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | CO (选配) | (0～5000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | H2S (选配) | (0～300)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | CO2 (选配) | (0～20)% | 0.01% |  |

（37）一体式烟气流速监测仪技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含湿量 | （0~40）% | 0.01% | (0~5)% 绝对误差≤±0.75% |
|  |  |  | (5~40)% 相对误差≤±15% |
| 大气压 | (50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 动压 | (0~2000）kPa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 静压 | (-30~+30）kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟温 | (0~500）℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流速 | (5~45）m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 加热温度 | （50～120）℃ | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |  |  |
| 工作烟温 | 烟温≤500℃ |  |  |
| 数据存储 | 100000组 |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池不小于3.0Ah或外接电源适配器 |  |  |

（38）烟气预处理器技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |  | 准确度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最佳工作环境温度 | 不超过30℃ |  | — |  |
| 加热温度 | (100～160)℃ |  | 不超过±10℃ |  |
| 制冷温度 | (0～9)℃ |  | — |  |
| 烟道温度 | ≤200℃ |  | — |  |
| 取样管长度 | 1.0m | 1.5m | 2.0m |  |
| 取样管有效长度 | 0.75m | 1.25m | 1.75m |  |

（39）智能综合校准仪技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 | 小流量孔口流量计 (0.2～2.0) | 0.1mL/min | 不超过±1% 重复性：≤0.5% |
|  | 中流量孔口流量计(20～130)L/min | 0.1L/min |  |
| 微 压 | (0～2500)Pa | 0.1Pa | 不超过±1.3Pa |
| 表 压 | (-60～60)kPa | 0.01kPa | 不超过±0.5%FS |
| 环境温度 | (-20～50)℃ |  |  |
| 大 气 压 | (50～130)kpa |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池或外接锂电池充电器 |  |  |
| 工作时间 | 不低于4小时 |  |  |
| 待机时间 | 不低于1天 |  |  |

（40）油烟取样管技术指标

1.油烟采集效率： ≥95%

2.皮托管系数： 0.84±0.01

3.取样管长度： 标准1.0m，可定制

4.测孔直径要求： ≥Ф90mm

5.取样管耐温 ：≤200℃

（41）塞氏盘

1.直径：20cm

2.材质：亚克力

（42）手持GPS定位仪

1.语音播报

2.数据导出

3.实时图形

4.液晶彩屏

（43）激光测距仪

1.测量距离：50m

2.角度测量：物理水平泡

3.激光等级：二级

（44）不分光红外线一氧化碳分析仪技术参数

1.测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)

2.采样方式：内置泵吸式

3.测量范围：(0～50.0)×10⁶或(0～200.0)×10°⁶

4.分辨率：0.1×10:6

5.重复性：≤1%满刻度

6.零点漂移：≤±2%满刻度/h

7.量程漂移：≤±2%满刻度/3h

8.线性偏差：≤±2%满刻度

9.预热时间：≤30min

10.响应时间：to～ tgo≤45s

11.流量范围：(0.5～1.0)L/min

12.存储功能：≤30000组测量数据

13.供电电源：交直流两用，220VAC(±10%)或机内充电电池

（45）明渠流量计技术参数

1.显示方式:7寸超清液晶触摸屏(分辨率 800×480); ➢ 流量测量范围:0~40m3/S;

2.流量测量频次:3次/秒;

3.液位分辨率: 0.1mm;

4.液位测量误差:≤0.5mm;

5.流量测量误差:≤±1%;

6.工作环境温度:-10°C~+50°C;

7.充电电源:AC 220V±15% 50Hz;

8.内置电池: 锂电池;

（46）余氯仪技术指标

1.光源：发光二极管（LED）

2.检测器：硅光电二极管

3.防护等级 ：IP67，1 m 水深防水 30min

4.波长准确度 ：视型号而定，±2 nm

5.光谱带宽 ：15 nm 滤波器带宽

6.吸光度范围 ：0 - 2.5 Abs

7.样品池：1 cm（10 mL），25 mm（10 mL）

8.操作条件 ：0 - 50 ° C（32 - 122 ° F）；0 - 90% 相对湿度（无冷凝）

9.显示 ：LCD，带背光

10.电源：AAA碱性电池；大约可进行 5000 次测试

（47）水温计技术参数

1.测温范围：0-100度

2.长度：30cm

3.精度：1℃

（48）便携式浊度计技术参数

1.光源：850 nm LED，满足ISO 7027标准

2.测量范围：（0～20.00）NTU，（20.0～200.0）NTU，（200～1000）NTU

3.分辨率：0.01 NTU，0.1 NTU，1 NTU

4.示值误差：±6％

5.重复性：±0.5％

6.零点漂移：±0.5% FS/30min

7.示值稳定性：±0.5% FS/30min

8.防护等级：IP65

（49）蒸馏仪技术参数

1.加热模式：远红外陶瓷加热炉

2.单控功率：0-6000W（单孔可调）

3.升温时间：6-10min

4.时间控制：0-999min（可调）

（50）样品冷藏箱技术参数

1.总有效容积：不低于260L、不低于510L

3.储存温度：0-5℃

（51）商用冷冻雪柜技术参数

1.总有效容积：不低于279L

2.储存温度：-6℃～-10℃/或≤-18℃

（52）冰箱温度计技术参数

1.温度范围：-40~20℃

2.测量精度：±2℃

（53）电炉技术参数

1.不锈钢内胆，外壳冷板喷塑

2.恒温范围：室温～100℃，控温精度：±0.5℃

（54）便携式离心机技术参数

1.电源：85-265VAC  50/ 60 Hz

3.动电机：直流电机

（55）便携抽滤机

1.自带电池，电池位置需要采用防潮设计，适合野外工作要求；

2.续航能力：使用高容量锂电池，可持续开机20小时以上

3.电量显示：液晶显示电量百分比

4.携性：要求产品小巧，便于携带

5.要求产品一体化整机设计，设备内置气泵、电池、抽滤装置等，无需在野外组装气泵及抽滤装置

四、检验考核要求

供货时要求提供供应商与生产厂家或其授权经销商签订的合同、进货单（要求复印件加盖公章），否则招标人有权不予验收。

五、相关服务要求

供应商在安徽省内有售后服务网点（投标人提供网点地址、售后联系人、联系方式、现场门头照片等佐证材料，装订入投标文件中），仪器保质期内出现的问题，提供2小时内响应、24小时内上门维修服务。

六、说明

1.本章供货要求，是为满足招标人采购需求的最低要求，并未对一切技术参数和要求作出规定，也未充分引述有关规范和标准，投标人应保证提供的投标设备是符合或优于招标文件规定和有关规范、标准的优质产品；

2.为鼓励不同品牌充分竞争，如某设备的某项技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数、要求不具有限制性，投标人可对该技术参数或要求的响应情况进行说明，并经评标委员会审核确认；

3.本章供货要求，凡涉及参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号）等表述的，均不具有限制性，投标人可自行选择其他品牌（或型号）投标，但投标人应当在投标文件中提供技术证明材料，以证明投标设备的质量、性能、参数等相当于或优于参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号），否则其投标无效；

4.标有“★”的参数为关键技术参数，必须响应或优于响应，否则其投标无效。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标产品性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、相关服务计划

十、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了               （项目名称）采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为               ）提供完成本项目全部供货内容，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；（3）投标保证金（如有）；（4）商务和技术偏差表；（5）分项报价表；（6）资格审查资料；......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

五、分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 投标品牌 | 投标型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 紫外可见分光光度计 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 气相色谱仪（要求配好氢气发生器、空气发生器等） |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 分析天平 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 分析天平 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 天平保证仓 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 清洁空气制备器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 标准COD消解器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 实验室电导率仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 酸度计 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 台式pH计 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 磁力搅拌器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 生化培养箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 离心机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 超声波清洗器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 马弗炉/箱式电阻炉 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 循环水真空泵 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 红外分光测油仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 数显恒温水浴锅 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 溶解氧测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 便携式溶解氧测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 便携式电导率仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 多功能噪声分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 声级校准器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 智能大气采样器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 便携式PH计 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 负压采样器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 户外电源 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 林格曼烟气浓度图 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 采水器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 油类采水器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 大气采样器 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 35 | 环境空气综合采样器 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 36 | 自动烟尘（气）测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 一体式烟气流速监测仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 烟气预处理器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 智能综合校准仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 油烟取样管 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 塞氏盘 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 手持GPS定位仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 激光测距仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 不分光红外线一氧化碳分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 明渠流量计 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 余氯仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 水温计 |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 48 | 便携式浊度计 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 蒸馏仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 样品冷藏冰箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 样品冷藏冰箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 商用冷冻雪柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 冰箱温度计 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 53 | 电炉2联或4联 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 便携式离心机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 便携抽滤机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 岛式插座 |  |  | 个 | 110 |  |  |
| 57 | 辅材 |  |  | 卷 | 6 |  |  |
| 58 | 人工 |  |  | 工 | 6 |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  | 合计金额（大写） |  |  |  |

注：投标人可根据行业具体情况及招标项目特点对上表格式进行调整。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标产品制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标产品制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

（二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

七、投标产品性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、相关服务计划

十、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。