附件1：采购需求

- 采购内容及技术要求

（一）采购内容

- 说明：参考产品品牌，是为了说明该产品的技术规格及质量要求，投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于参考产品品牌的，均可以参加投标。投标方需在响应文件中详细列举响应品牌主机及配件的具体型号和参数。

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大流量烟尘（气）采样器套装 | 青岛崂应/明华/鲁海光电 | 3012H-D/YQ3300/LH-2600 | 套 | 1 | 1、含 O2（电化学），SO2（电化学），NO（电化学）, NO2（电化学）, CO（电化学）传感器。 2、标配油烟、含湿量、烟气采样管 3、标配烟尘综合采样管 4、标配低浓度烟尘多功能采样枪（含6,8,10,12号采样头各10个） 5、标配沥青烟采样枪 6、带干扰报告 7、标配气水分离器 8、标配打印机 9、标配烟气预处理器 |
| 2 | 高负载颗粒物采样器（空气氟化物采样器） | 青岛崂应/明华/鲁海光电 | 2037/MH1200-F/LH-7060 | 台 | 4 | 1、标配三角支架 2、标配氟化物采样头 |
| 3 | 油气回收多参数检测仪（含加油站和油罐车检测功能） | 青岛崂应/明华/鲁海光电 | 7003/MH3510/LH-8035 | 套 | 1 | 1、含油罐车附件 2、含加油站附件 3、标配升降式油桶（80L） 4、标配主机支撑架（适合80L油桶） |
| 4 | 旋转式压膜机 | 青岛崂应/明华/鲁海光电 | 9020A/MH3090XY/LH-4610 | 台 | 1 | 1、适合低浓度采样头 |
| 5 | 智能交直流移动电源 | 博结诚科技/深圳倍特力/山东戴克威尔 | 持续功率不低于1000W | 台 | 1 | 1、标配电源适配器 2、持续功率不低于1000W |
| 6 | 冷藏冰箱 | 美菱/海尔/澳柯玛 | YC-260L/HC-260/SC-278 | 台 | 2 | 1、有效冷藏体积不低于260L 2、温度2-8℃ |
| 7 | 移动线圈 | 公牛/日星/正泰 | 国标 | 件 | 4 | 1、线缆净长度不低于70m 2、标配过载保护 3、标配漏电保护 4、标配电缆盘（含伸缩拉杆） 5、标配纯铜线芯 6、线芯规格不低于3芯4平方 |
| 8 | 氧化还原电位计 | 上海雷磁/哈希/梅特勒 | YHBJ-262型+氧化还原电极ORP-501+参比电极232-01 /phc10101/ F2-standard | 台 | 1 | 1、标配参比电极和测量电极 |
| 9 | 便携式挥发性有机物测定仪 | MP/ION/青岛崂应 | MP180/TIGERLT/3033 | 台 | 1 | 1.标配无线模块 |
| 备注：所提供的仪器设备需提供相应的计量（检定或校准）证书（不需要计量设备除外）。 |  |  |  |  |  |  |

（二）技术要求

（1）大流量烟尘（气）采样器套装

（一）主要特点

1、控制系统

- 1.1可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定

- 1.2气体传感器修正补偿技术：烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法，最大限度地避免了交叉干扰对测量结果的影响，保证了测量精度

- 1.3气体传感器量程根据校准量程可调，扩展传感器的适用范围

- 1.4精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量

- 1.5微电脑控制等速跟踪采样，专有调节方式，响应时间快

- 1.6仪器内置弹性气容，提高采样流量稳定性

- 1.7具有烟尘采样和烟气测量同步运行功能

- 1.8具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用

- 2、动力系统

- 2.1高效采样泵，耐腐蚀，流量可达110Lmin，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能

- 2.2精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现超低流速的稳定跟踪

- 2.3独特高效气水分离器设计，高效除湿，令硅胶利用率大大高于同类其他仪器

- 2.4高效粉尘过滤功能：烟尘烟气采样气路均使用高效粉尘过滤器，极大的降低了流量传感器和采样泵系统的故障率。过滤系统采用透明窗设计，易观察，易更换

- 3、操作系统

- 3.1智能化的软件参数标定设计

- 3.2工业级防尘防水键盘，操作方便，特别适用于恶劣工况

- 3.3带有中文输入法，方便用户输入采样地点等信息

- 3.4采用5.7寸宽温LCD显示屏，适用于宽温野外环境，良好人机交互界面，让工作更轻松

- 3.5丰富的人机接口：具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出

- 4、技术指标

| - 烟尘采样技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主要参数 | - 参数范围 | - 分辨率 | - 准确度 |
| 采样流量 | (0～110) L/min | 0.1 L/min | 不超过±2.5% |
| 烟气动压 | (0～2000) Pa | 1 Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30～＋30) kPa | 0.01 kPa | 不超过±1%FS |
| 流量计前压力 | (-30～0) kPa | 0.01 kPa | 不超过±1%FS |
| 流量计前温度 | (-55～125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 大气压 | (50～130) kPa | 0.01 kPa | 不超过±500Pa |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 干、湿球温度(选配) | (0～100)℃ | 0.1℃ | 不超过±1.5% |
| 流 速 | (5～45）m/s | 0.1 m/s | 不超过±5% |
| 最大采样体积 | 999999.9 L | 0.1L | 不超过±2.5% |
| 等速跟踪响应时间 | 不超过20s |  |  |
| 采样泵负载能力 | ≥60 L/min (阻力为20kPa时) |  |  |
| 数据存储能力 | ＞10000组 |  |  |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 350mm×170mm×310mm |  |  |
| 仪器噪声 | ＜80dB(A) |  |  |
| 主机重量 | 约10 kg |  |  |
| 功 耗 | ＜200W |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池(22.2V/16.5Ah)或交流供电（自带充电管理） |  |  |
| 工作时间 | 不低于5小时 |  |  |
| 待机时间 | 不低于5天 |  |  |

- 5、配置

- 5.1含 O2（电化学），SO2（电化学），NO（电化学）, NO2（电化学）, CO（电化学）传感器。
5.2标配油烟、含湿量、烟气采样管
5.3标配烟尘综合采样管
5.4标配低浓度烟尘多功能采样枪（含6,8,10,12号采样头各10个）
5.5标配沥青烟采样枪
5.6带干扰报告
5.7标配气水分离器
5.8标配打印机
5.9标配烟气预处理器

- 6、执行标准

- GB/T 16157-1996  固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

- HJ/T 48-1999  烟尘采样器技术条件

- HJ 57-2017  固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

- HJ 693-2014  固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

- HJ 836-2017  固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

- HJ 973-2018  固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法

- JJG 680-2007  烟尘采样器检定规程

- JJG 968-2002  烟气分析仪检定规程

（2）高负载颗粒物采样器（空气氟化物采样器）

1、设备用途

- 仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒（TSP）、可吸入微粒（PM10）及细颗粒物（PM2.5）。该仪器采用进口高转速无刷风机，是一款高负载型采样器，非常适用于空气重金属、氟化物及SVOCs的采样。

- 性能要求

- 2.1 高转速无刷进口风机，负载能力强；

- 2.2 采样可设置定时、等间隔循环采样；

- 2.3 仪器采样智能保护，确保风机长时间稳定运行；

- 2.4 特殊风机消音结构，仪器在负载20kPa，流量50L/min时，噪音柔和；

- 2.5 可预约24小时内的任意时刻开始采样；

- 2.6 自动测量环境温度、大气压、流量计前温度、压力，计算工况、参比状态（298.15K，101.325kPa）体积；

- 2.7 采样数据自动记忆，采样过程中停电、来电自动恢复；

- 2.8 仪器具有防雨雪功能，避免无人值守时突降雨雪造成仪器损坏；

- 2.9 采用4.3寸液晶屏，操作简单易学；

- 2.10 标配氟化物采样头，也可选配多级颗粒物采样头、多环芳烃采样头、吸附罐等，对空气中的颗粒物、重金属、氟化物及SVOCs污染物等进行采集；

- 2.11 采样流量跨度大，可设置小流量（16.7L/min、28.3L/min、50L/min）流量及中流量（100L/min）采样，实现一机多用。

- 技术指标

- 3.1 流量范围;(10～120)L/min，分 辨 率0.1 L/min，准 确 度优于±2%

- 3.2 流量计前温度：(-40～85)℃ ，分 辨 率0.1℃，准 确 度优于±2℃

- 3.3 流量计前压力：（-45～0）kPa，分 辨 率0.01 kPa，准 确 度优于±0.4kPa

- 3.4 大 气 压：(50～130)kPa，分 辨 率0.01kPa，准 确 度优于±0.5kPa

- 3.5 环境温度：(－40～85)℃，分 辨 率0.1℃，准 确 度优于±1℃

- 3.6 采样方式：手动、自动连续循环采样

- 3.7 带载能力：50L/min流量时，负载能力≥20kPa，100L/min流量时，负载能力≥17kPa

- 3.8 仪器噪音：≤62dB(A)

- 3.9 主机重量：≤6.0 kg

- 3.10 工作电源：AC220V±10%, 50Hz

- 3.11 功    耗：≤500W

4、设备配置

- 三角支架、氟化物采样头、检定或校准证书

5、执行标准

- HJ 93-2013  环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求以及检测方法

- HJ 194-2017  环境空气质量手工监测技术规范

- HJ/T 374-2007  总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

- HJ 539-2015  环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

- HJ 618-2011  环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法

- HJ 657-2013  空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定  电感耦合等离子体质谱法

- HJ 955-2018  环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法

- JJG 943-2011  总悬浮颗粒物采样器

（3）油气回收多参数检测仪（含加油站和油罐车检测功能）

1、设备用途

- 适用于加油站油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测。也可用于加油站油气回收在线监测系统的校准和气液比、系统压力指标的比对。

2、性能要求：

- 2.1 支持加油站密闭性、液阻和气液比三项检测；

- 2.2 支持油品运输汽车罐车油气回收系统密闭性三项检测为一体，可用于加油站油气回收在线监测系统的校准和气液比、系统压力指标的比对；

- 2.3通过国家防爆产品质量监督检验中心认证，可应用于防爆和非防爆场合；

- 2.4主机和手操器分体式设计，方便现场操作；

- 2.5内置压力发生器，可直接进行适配器和仪器自身密闭性检测；

- 2.6实时测量环境温湿度、大气压等气象参数；

- 2.7内置大容量锂电池，可连续工作40小时以上；投标时提供相关证明材料；

- 2.8安卓系统手操器，人机交互便捷、直观，可直接生成检测报告和检测记录；投标时提供相关证明材料；

- 2.9存储空间大，加油站信息、检测报告、原始数据永久存储，支持查询、导出和打印；

- 2.10防爆等级不小于ExibⅡBT4Gb；投标时提供由制造商盖章确认的防爆认证证书复印件；

- 3、技术指标：

- 3.1 压力：参数范围：(-5000～5000)Pa；分辨率 ：1Pa；准确度：优于±0.25% FS

- 3.2 流量：参数范围：(0～130)L/min；分辨率 ：0.1L/min；准确度：优于±1.5%

- 3.3电源：3.7V锂电池或外接4.2V电源适配器

- 3.4平均功耗：<1.5W

- 3.5 连续工作时间：不低于24小时

- 3.6防爆等级：Ex ib ⅡB T4 Gb

- 4、设备配置：

- 仪器主机、油罐车附件、升降小车、防爆手操器、附件箱、油桶（80L）、检定或校准证书等。

- 执行标准

- GB 20951-2020 《油品运输大气污染物排放标准》

- GB 20952－2020  加油站大气污染物排放标准

（4）旋转式压膜机

1、主要用途

主要应用于将铝箔圈，托网，滤膜，采样头快速压合在一起，并保证压膜边线光滑平整，采样头整体密封性良好。

2、性能要求

2.1操作简单，省时省力。使用时只需按顺序将铝箔圈、托网、滤膜、采样头、依次放入锥形槽中，左手轻压采样头，右手按下凸轮开关，松开右手并旋转转台一到两圈，再抬起凸轮开关，取出采样头组件，就可完成压膜工作；

（5）智能交直流移动电源

（一）主要特点

1、直流输出（DC24V10A、DC12V10A、 USB5V2A）；
2、三个交流输出口（220V/50HZ 或者110V/60HZ）；
3、体积小、容量大、高效率、长寿命、重量轻、携带方便；
4、1000W足功率输出；

5、容量高达25.2V40.8AH（3.6V285600Mah/1028WH）；

6、支持市电充电、太阳能板充电、油机充电；

7、智能化全自动动态充放电管理平台，多功能数码管显示，实时电量、电池电压、充放电功率、充放电剩余时间；
8、具有过充电、过放电保护、电源监视和低电量报警功能；
9、具有短路、过载、过温、过压、过流、欠压等保护功能，安全可靠；
10、SPWM 脉宽调制纯正弦波高精度低纹波稳压输出；
11、纯正弦波交流220V隔离输出，带任何负载没压力。

（6）冷藏冰箱

- 外型尺寸（宽*深*高）mm： 603×595×1556
2、总有效容积(升)： ≥260
3、存储温度（℃）： 2℃～8℃
4、重量（kg）： 77

- （7）移动线圈

- 1、线缆净长度不低于70m

- 2、标配过载保护

- 3、标配漏电保护

- 4、标配电缆盘（含伸缩拉杆）

- 5、标配纯铜线芯

- 6、线芯规格不低于3芯4平方

- （8）氧化还原电位计

1、主要特点

- 1.1、采用高清液晶屏幕，显示清晰

- 1.2、分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，ORP/mV支持0.1mV和1mV

- 1.3、温度单位可选：℃和 ℉

- 1.4、支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

- 1.5、支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

- 1.6、支持IP65防护等级

- 1.7、标配参比电极和测量电极

2、技术指标

2.1、ORP/mV

范围：（-2000.0~2000.0）mV

最小分辨率：0.1mV

电子单元示值误差：±0.1%或±0.3mV

电子单元重复性：1mV

仪器配套误差（ORP）：±15mV

2.2、pH

pH级别：0.01级

范围：（-2.00~20.00）pH

最小分辨率：0.01pH

电子单元示值误差：±0.01pH

2.3、温度

范围：（-5.0~110.0）℃/(23.0~230.0)℉

最小分辨率：0.1℃/0.1℉

电子单元示值误差：±0.2℃

2.3、电源

可充电锂电池，电源适配器（输入AV100~240V，输出DC 5V）

- 便携式挥发性有机物测定仪

| 传感器 | 10.6eV光离子化传感器 |
| --- | --- |
| 检测量程 | 0-5000ppm |
| 检测分辨率 | 0.1ppm |
| 检测时间 | 2秒 |
| 检测准确性 | ≤3% |
| 采样方式 | 泵吸式自动进样 |
| 防护等级 | IP66/IP67 |
| 标定 | 两点或三点标定 |
| 电池运行时间 | 可充电锂电池，一次充电连续运行超过24小时 |
| 充电器 | Micro USB |
| 工作温度/湿度 | -30℃~50℃；0~95%RH（无冷凝） |
| 安全认证 | 中国认证China Ex ia IIC T4 Ga； Class I, Div 1, Group ABCD T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C Ex ia IIC T4 Ga II 1G Ex ia IIC T4 Ga European Conformity |
| 尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
| 重量 | 680g |
| 泵流量 | 450cc/分钟 |
| 数据存储及类型 | 连续存储12个月/每分钟一次数据，存储间隔(1~3600秒可调节） |
| 数据下载及通讯 | USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理 数据可通过USB连接线实时通讯 |
| 显示语言 | 中/英+符号 |
| 操作模式 | 检测和编程 |
| 按键 | 四个按键 |
| 警示方式 | 95dB@30cm、LED闪烁 |
| 抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
| 显示屏 | 128X128点阵液晶，带自动背光 |
| 校正系数 | 内置超过450种，客户可自行定制15种 |
| 屏幕可直接显示 | 测量值、人员安全状态、电池指示、数据记录状态、 光源工作状态、温度、无线状态（无线版本）等 检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式 |
| 内置无线模块 | 300m以内 |
| 质保 | 整机质保1年（包括传感器） |